Anwendungsbereich

Arbeiten mit Trockenschränken

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Gefahr durch Brand beim Umgang mit leicht- und hochentzündlichen Stoffen

- Gefahr durch Explosion beim Umgang mit explosionsfähigen Stoffen

- Bildung von Lösemitteldämpfen und ggf. Grenzwertüberschreitung möglich

- Gefahr der Verbrennung durch erhitzte Geräteteile

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Bedienung nur durch unterwiesene Personen, Mindestalter 18 Jahre. Jugendliche über 16 Jahre nur innerhalb der Ausbildung und unter ständiger Aufsicht.

Persönliche Schutzausrüstung tragen:	- Schutzbrille (Gestell- oder Korbbrille)

- Handschuhe

- Sichtprüfung des Trockenschranks auf erkennbare Mängel vor Arbeitsbeginn

- Folgende Stoffe dürfen nicht in Trockenschränke gebracht werden:
explosionsfähige Stoffe, brennbare Stoffe, Substanzen, die Gase, Dämpfe oder Nebel entwick-eln, Quecksilberthermometer, Gefäße, die bei erreichbaren Temperaturen schmelzen

- Beim Trocknen von thermisch instabilen Stoffen soll die Einstellung der Temperatursicherheits-einrichtung mindestens 20% unterhalb der Zersetzungstemperatur in °C und bei leicht entzünd-lichen Stoffen mindestens 20% unterhalb der Zündtemperatur in °C liegen.

- Abluftwege freihalten. Sicherheitsabstände zu umliegenden Einrichtungsgegenständen und Gebäudeteilen einhalten

- Nach Beendigung des Trocknungsvorgangs Gerät ausschalten, abkühlen lassen und aus-räumen

- Auf ungewöhnliche Betriebserscheinungen achten, ggf. ausschaltenund Vorgesetzte informieren

Verhalten im Gefahr- oder Störungsfall

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr:		112

Rettungsleitstelle:	112

Vorgesetzte:

D-Arzt:

Ersthelfer:

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

- Bei technischem Defekt Gerät ausschalten, stromlos schalten und Vorgesetzten informieren

- Brand mit CO2-Feuerlöscher bekämpfen, soweit dies gefahrlos möglich ist

- Beachte Aushang „Regeln für das Verhalten im Brandfall“

- Bei Austrtitt größerer Mengen an Lösemitteldämfen in unmittelbarer Umgebung befindliche Personen warnen; ggf. Fenster öffnen, Raum belüften

- Gerät ausschalten, evtl. Not-Aus-Schalter benutzen

- Verletzte Personen aus dem Gefahrenbereich bringen

- Erste-Hilfe leisten, auf Eigenschutz achten

- Ersthelfer verständigen, Notruf absetzen

- Rettungspersonal einweisen

Instandhaltung

- Für Instandhaltungsarbeiten dürfen nur Originalteile oder solche Teile verwendet werden, die in Werkstoff und Gestaltung den Originalteilen entsprechen

- Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von eingewiesenem, befugten Personal durchgeführt werden

- Vorher reinigen

Nummer:

Datum:

Bearbeiter/in:

Verantwortlich:

Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

BETRIEBSANWEISUNG

Anlagenbezeichnung

Betrieb: